固原市环境监测站

# 监  测  报  告

# 固环督（2019）第033号

单位名称:         宁夏金昱元资源循环有限公司

监测类别:       废气国控重点污染源监督性监测

报告日期:            二〇一九年十一月

# （加盖监测专用章）

监测报告说明

1．报告无本站监测专用章、章和骑缝章无效。

2．报告内容需填写齐全，无审核签发者签字无效。

3．报告需填写清楚，涂改无效。

4．委托方如对监测报告有异议，须于收到本监测报告之日起十五日内向我站提出，逾期不予受理。

5．由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品监测数据负责，

不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。

6．本报告未经同意不得用于广告宣传。

7．复制本报告中的部分内容无效。

固原市环境监测站

地 址：固原市原州区南关路53号

邮 编：756000

电 话：0954-2032716，2033977

传 真：0954-2032716

邮 箱: gyhjbhj@126.com

1 概况

1.1任务来源

根据《固原市环境监测站2019年监测工作方案》要求，我站监测技术人员于2019年10月30日对宁夏金昱元资源循环有限公司烟气排放口进行监测。依据现场监测结果，编制此报告。

1.2样品情况

表1-1        样品基本情况

| 序号 | 样品名称 | 样品数量 | 采样日期 | 分析日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟尘 | 3个 | 2019年10月30日 | 2019年11月06日 |
| 2 | 二氧化硫 | 3个 |  |  |
| 3 | 氮氧化物 | 3个 |  |  |

2 监测点位及项目

本次监测点位为烟气排放出口，监测点位、项目及频次见表2-1。

表2-1       监测点位、项目及频次

| 监测 对象 | 断面 | 除尘方式 | 脱硫脱硝方式 | 监测项目 | 监测 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 窑头 | 烟气排放口 | 布袋除尘 | / | 烟尘 | 3次/天 |
| 窑尾 | 烟气排放口 | 静电除尘 | 炉内脱硫、 选择性催化还原（SCR） | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 3次/天 |

3 分析方法与质量保证

3.1 分析方法

本项目采样方法执行《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157）的规定，《固定污染源废气二氧化硫的测定非分散红外吸收法》（HJ629-2011）、《固定污染源废气氮氧化物的测定非分散红外吸收法》（HJ692-2014）的规定，分析方法见表3-1，监测仪器设备见表3-2。

表3-1           分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T16157 | 1.0mg/m3 |
| 二氧化硫 | 非分散红外吸收法 | HJ629-2011 | SO2 3mg/m3 |
| 氮氧化物 | 非分散红外吸收法 | HJ692-2014 | NO ：3mg/m3； NO2 ：3mg/m3 |

表3-2       监测仪器一览表

| 监测项目 | 仪器名称及型号 | 生产厂家 | 检定校准有效日期 | 检定校准机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟尘 | 崂应3012H微电脑烟尘平行测试仪 | 青岛崂山应用技术研究所 | 2019年10月20日～ 2020年10月19日 | 宁夏回族自治区计量测试院 |
|  | 电热恒温鼓风 干燥箱 | 上海实验仪器 | 2019年10月20日～ 2020年10月19日 |  |
|  | XS205DU 十万分之一天平 | 梅特勒 | 2019年10月20日～ 2020年10月19日 |  |
| 二氧化硫 | 崂应3026型红外烟气综合分析仪 | 青岛崂应环境科技 有限公司 | 2019年10月20日～ 2020年10月19日 |  |
| 氮氧化物 |  |  |  |  |

3.2 质量保证

监测期间，保证锅炉运行正常。监测仪器按照国家有关标准或技术要求，经过计量部门检定合格并在有效期内使用；监测人员持证上岗；监测前对使用的仪器均进行漏气检验，烟气测试仪需用标气标定，监测过程中的质量保证措施按国家环保部颁发的《环境监测质量保证管理规定》（暂行）的要求进行，实施全过程质量保证。监测期间运行负荷见表3-3，烟气分析仪器校正记录见表3-4。

表3-3       监测期间锅炉运行负荷统计表

| 机组 | 监测日期 | 额定负荷（吨） | 实际负荷(吨) | 负荷比(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 窑尾 | 2019年10月30日 | 2500 | 2000 | 80 |

表3-4          烟气分析仪校正记录表

| 校准日期 | 仪器名称 | 标气名称 | 标气浓度（ppm） | 仪器测定 浓度(ppm) | 相对误差（%）要求小于±5% | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10月30日 | 崂应3026型红外烟气综合分析仪 | 二氧化硫 | 30.0 | 30.0 | +0 | 合格 |
| 10月30日 |  | 一氧化氮 | 29.8 | 30.0 | +0.2 | 合格 |

由表3-5表明，该烟气分析仪二氧化硫和一氧化氮、二氧化氮校准值均在校准范围之内。

4 排放标准

本项目锅炉废气排放执行标准见表4-1。

表4-1   废气污染物排放标准限值

| 点位名称 | 项 目 | 标 准 限 值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 允许排放浓度（mg/m3） |  |
| 窑尾 | 颗粒物 | 30 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中标准限值 |
|  | 二氧化硫 | 200 |  |
|  | 氮氧化物 | 400 |  |
| 窑头 | 颗粒物 | 30 |  |

5 监测结果

宁夏金昱元资源循环有限公司监督性监测结果见表5-1。

表5-1          窑尾烟气排放口监测结果一览表

| 监测频次 | 第一频次 | 第二频次 | 第三频次 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 出口 | 出口 | 出口 |  |  |
| 标况烟气量（m3/h） | 362214 | 401950 | 424747 | / | / |
| 流速(m/s) | 6.1 | 6.7 | 7.2 | / | / |
| 烟气温度(℃) | 115 | 118 | 118 | / | / |
| 含湿量（%） | 12.3 | 12.4 | 12.3 | / | / |
| 含氧量(%) | 11.30 | 10.96 | 11.82 | / | / |
| 烟尘 | 实测排放浓度（mg/ m3） | 10 | 13 | 15 | / | / |
|  | 折算排放浓度（mg/ m3） | 11.3 | 14.2 | 18.2 | 30 | 达标 |
|  | 实测排放速率（kg/h） | 3.62 | 5.23 | 6.37 | / | / |
| 二氧化硫 | 实测排放浓度（mg/ m3） | 3ND | 3ND | 3ND | / | / |
|  | 折算排放浓度（mg/ m3） | 3ND | 3ND | 3ND | 200 | 达标 |
|  | 实测排放速率（kg/h） | / | / | / | / | / |
| 氮氧化物 | 实测排放浓度（mg/ m3） | 100 | 88.0 | 184 | / | / |
|  | 折算排放浓度（mg/ m3） | 113 | 96 | 223 | 400 | 达标 |
|  | 实测排放速率（kg/h） | 36.22 | 35.37 | 78.15 | / | / |

表5-2         窑头烟气排放口监测结果一览表

| 监测频次 | 第一频次 | 第二频次 | 第三频次 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 出口 | 出口 | 出口 |  |  |
| 标况烟气量（m3/h） | 242989 | 242817 | 240868 | / | / |
| 流速(m/s) | 18.6 | 18.6 | 18.5 | / | / |
| 烟气温度(℃) | 153 | 153 | 154 | / | / |
| 含湿量（%） | 2.1 | 1.8 | 1.9 | / | / |
| 含氧量(%) | / | / | / | / | / |
| 烟尘 | 实测排放浓度（mg/ m3） | 21.0 | 23.0 | 23.0 | 30 | 达标 |
|  | 实测排放速率（kg/h） | 5.10 | 5.58 | 5.54 | / | / |
| 含湿量 | % | 2.1 | 1.8 | 1.9 | / | / |

6 结 论

监测期间，宁夏金昱元资源循环有限公司窑头烟气排放口烟尘最大排放浓度为23.0mg/m3，低于《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中标准限值要求。

窑尾烟气排放口烟尘最大折算排放浓度为18.2mg/m3，低于《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中标准限值要求；二氧化硫排放浓度为3ND，低于《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中标准限值要求；氮氧化物最大折算排放浓度为223mg/m3，低于《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中标准限值要求。

报告编制：            审 核：           签 发：

日    期：            日 期：           日 期：

固原市环境监测站

（加盖监测专用章）